Всего выделено 29 ситуаций с кодами от 1 до 36.

Эти ситуации сгруппированы по 9 разделам:

| № | Раздел критических нарушений | Количество ситуаций в тестовой базе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тахикардия, узкие QRS | 4 |
| 2 | ФП тахиформы | 2 |
| 3 | Брадикардия, узкие QRS | 2 |
| 4 | ФП брадиформы | 2 |
| 5 | Желудочковая тахикардия | 17 |
| 6 | Эпизоды с широким QRS брадиформы | 2 |
| 7 | Желудочковая экстрасистолия | 6 |
| 8 | Паузы | 5 |
| 9 | ОКС | 17 |
|  | Всего | 57 |

- Alarm limit settings for early warning systems to identify

- at-riskpatients

- Alarm limit settings for early warning systems to identify

- at-riskpatients

3. Формат данных тестовой базы

Каждой ЭКГ соответствует файл в формате EDF.

35 записей зарегистрированы в 3-х независимых отведениях: CS2 (модифицированный V2), CM-5 (модифицированный V5), IS (модифицированный avF);

2 записи зарегистрированы в 12 стандартных отведениях. Отведения синхронные. Большая часть записей с частотой дискретизации 200 Гц, часть записей с частотой 250 Гц. Масштаб 100 дискрет/мВ..

4. Результаты тестирования

Программа сравнения результатов анализа ЭКГ должна вычислять 3 основных показателя:

Чувствительность = ИП/( ИП+ЛО) * 100%

Специфичность     = ИП/( ИН+ЛП) * 100%

ППЦ  (позитивная прогностическая ценность)  = ИП/( ИП+ЛП) * 100%

где

ИП - истинно положительные (правильно поставленное нарушение)

ЛП - ложно положительные (зря поставленные нарушение)

ЛО - ложно отрицательные (пропущенные нарушения)

ИН - истинно норма (правильно не поставлено нарушение)